
脑电数据采集
1． 双击桌面“
[image: image1.wmf]Vision Recorder.lnk

”图标，进入到记录软件界面。

2． 根据实际采用的电极帽，如32导的电极帽或64导的电极帽，在“File”的下拉菜单中的“Open workspace…”打开相应的文件“32CAP.rwksp”或“64CAP.rwksp”。

3． 给被试带上电极帽，点击“[image: image2.png]


”，检测电极阻抗值。做脑电事件相关电位要求每个电极阻抗值在5K欧姆以下。
4． 阻抗值通过后，点击“[image: image3.png]


”图标，开始监控脑电图，显示波形。

5． 点击“[image: image4.png]


”图标，保存数据。

6． 实验结束后，点击“[image: image5.png]


”图标，停止数据保存。

7． 点击“[image: image6.png]


”图标，关闭波形显示窗口，数据记录完毕。

脑电事件相关电位（ERP）分析
1 双击桌桌“[image: image7.png]


”图标，进入分析软件界面。

2 在“File”的下拉菜单中，点击“New”选项，在弹出的对话框中设置数据路径：

[image: image8.png]Folders

Raw Files: omoDa 0ddbal

ity Fls:[DiDemaData_AudoyOddbal_
ExpoFies.[DiDemabata_AudtosOddbal_





Raw Files：原始记录数据存储路径，

History Files：随后操作过程存储路径，

Export Files：数据输出后的存储路径。

确定后，保存为一个文件名，下次要调用此数据时，直接在“File”的下拉菜单中点击“Open”打开所保存的文件即可。原始记录的数据将在左边窗口显示。
3 双击左边窗口书本样下面的“Raw Data”显示原始数据波形。
4 随后可根据以下步骤分析得到脑电事件相关电位波形

A. 变更参考电极  New Reference ：现在的电极帽都是以FCz做为参考电极，而实际分析ERP波形时，大部分都是根据A1A2做为参考电极（BP的电极帽TP9相当A1，TP10相当A2），所以根据实际要求进行更换参考电极。
B. 眼电纠正  Ocular Correction ：将眨眼或眼动带来的肌电影响进行纠正。
C. 伪迹去除  Raw Data Inspection ：去除由于设备或被试动作带来的伪差信号。
D. 滤波  Filters： 根据所要分析的信号频率，适当设定波形带宽，滤除不必要的信号。

E. 分段  Segmentation ：根据标志将要进行叠加平均的脑电信号提取出来。
F. 基线校正  Baseline Correction 
G. 叠加平均  Average

5 变更参考电极：在“Transformations”下拉菜单 “Channel Preprocessing” 中的选择“New Referece”，按以下弹出窗口操作：
[image: image9.png]Hew Reference — Step 1 of 3

Select chennals that forn the nen
Avsilable Selected

©
o
o
"
i
i
i
Fot
iz
i
o1
o2
P
Pi
Pz
i v

i

I3

[JInclude Inplicit Reference into Caleulation of the ¥

L





[image: image10.png]Hew Reference — Step 2 of 3

Select the channels to which the new rafarence

Ayailaile Selected

m [
2 i
o
"
i
i
i
Fot
iz
i
o1
o2 b
P
Pi
Pz
i

15

I

[JEeep Remsining Channe

L





[image: image11.png]Hew Reference — Step 3 of 3

New Raferenca Channal

Hane of New Reference

014 Raferenca Channal

[JReuse 01d Reference Chennel (egated New Refer:

BiE





最后点击完成。

6 眼电纠正：在“Transformations”下拉菜单中的选择“Ocular Correction”，按以下弹出窗口操作：
[image: image12.png]Ocular Correction

Method: [Gratton & Coles

(@ Commen Reference

O Beference Channel

Blirk Detection

© By Algorithm
O Based on Markers

ChemnelName: [VEDG v

HEDG

[ wite Ony Markers

Enable / Disable Channels for Corection
Disabled Charrels:
Al

a2
VEDG

Enabled Channels:

[ -
s

C:

F3

Fi

7

2]

Fpl

Fr2

Fz

il

02

P3 ]

HEOG Channel

Chanel Name: [

(@ Commen Reference

O Reference Channel





点击“OK”完成。

7 伪迹去除：在“Transformations”下拉菜单中的选择“Raw Data Inspection”，按以下弹出窗口操作：

[image: image13.png]"/ Raw Data Inspection

Inspection Method | Channels | Criteria

Method
O Manual Inspection
© gemiautornatic Inspection

O gutomatic Inspection

Made
[ Individual Channel Mode





Manual Inspection：人工伪迹去除，

Semiautomatic Inspection：半自动伪迹去除

Automatic Inspection：全自动伪迹去除

在“Channels”一栏中，除了两导眼电信号外，应将其余的脑电信号导联全部选择上。

在“Criteria”一栏中，设定半自动、自动分析的检测标准。“Gradient(x)”为两个采样点的梯度变化值；“Max-Min(x)”为波形变化最大绝对值；“Amplitude”为波形变化刻度值；“Low Activity(x)”为波形最小变化值。
8 滤波： 在“Transformations”下拉菜单选择“Filters”，在弹出的窗口中操作：
[image: image14.png]Filters

~Low Cuol =
¥ Enabled Frequency[Hz]:  [0.016 Slope [dB/oct]: |48 v
Time Constant [s]: |3.94718
i Cuol
¥ Ened Pl 8 Sopetrect: i3 <] | o
Noch
W Erobkd  Foquncy He: [0 =]
T~ Enable Individual Channel Fiters Fill Table with Values from Above.
Tow catort Wik caters ot )
Crammer [FosvielFrequency [is[Time Constont {[Siope an/oclsnatilvrommency (i [stope (/07| EmevielFrequency o
T IR Soiie £ o o040 e
fiz s e o oissie W T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P
T T559% o orssts i T [so-aooo0s s P a

3

==





Low Cutoff：设置低切滤波值，其中Frequency［Hz］为频率，Time Constant［s］为时间常数，两个参数只要设置其中一个即可，它们可根据F＝1/(2πT)互相转换。

High Cutoff：设置高切滤波值。

Notch：设置交流电滤波，根据所采集数据时的交流电压所定，如美国为110V，选择60Hz，而中国为220V，选择50Hz。
Enable Individual Channel Filters：选择后可对每一通道单独设置带宽值。 

9 分段：在“Transformations”下拉菜单“Segment Analysis Functions”中的选择“Segmentation”，按以下弹出窗口操作：

[image: image15.png]/ Segmentation Wizard — Step 1

Whatkind of Seqmentation would you ke ta be performed?
© Create new Segmens based on a marker positon

O Divide data setin equal sized segments.

© Setnew segments manually.

O Create new segments limited by start and end markers.

How should the data be stored?
© Do not store dats, caleulats data on demand.
O Cache data to a termporary file.
O Cache data to a permanent file

O Store data compressed n histary fle.





[image: image16.png]&

Which markers would you like to include?

Available Markers

Selected Markers

Advanced Baolean Expression:

Type  Descripion  Count Type  Descripion  Count
Respon...| Reaction 83 Stimulus | Rare a1
DC Car. 1

Stimulus |Frequent





[image: image17.png]"/ Segmentation Wizard — Step 3 of 3

Start and End of the Segments Relative to the Position of the Selected Markers
© Based on Time

Startfms]  |-200 End[ms] 1000 Duration [rm: 1200

O Based on Data Points

[ Allow Overlapped Segments
Skip Bad Intervals





最后点击“Finish”完成。

10 基线校正： 在“Transformations”下拉菜单“Segment Analysis Functions”中的选择“Baseline Correction”，按以下弹出窗口操作：

 [image: image18.png]Baseline Correction X

Flange for Mean Valus Caloulaion

e
CY —





11 叠加平均：在“Transformations”下拉菜单“Segment Analysis Functions”中的选择“Average”，按以下弹出窗口操作：
[image: image19.png]Seament Range 0dd-Even
Avaible Segrents: 79

© U FilfE

[ Enable 0dld - Even Averaging

O Specity Range of Segments

Statistcal Data

[ Crest a Data Set for Standard Deviation
Incivicsal Charnel Mods

[ Enable Individual Channel Mode.

[ Caleulate SignattoNoise Ratio (SNR)






